
附件2

化妆品中三价铬和六价铬的检验方法

Determination of Trivalent Chromium and Hexavalent Chromium in Cosmetics
1  范围

本方法规定了高效液相-电感耦合等离子体质谱法测定化妆品中三价铬和六价铬的含量。

本方法适用于膏霜乳类、液体（水、油）类、凝胶类、粉剂类、块状类、泥类化妆品中三价铬和六价铬的测定。

2  方法提要

样品经提取液（EDTA溶液）处理后，其中的三价铬与EDTA络合形成稳定的Cr（Ⅲ）-EDTA阴离子络合物，而六价铬不与EDTA络合，仍以Cr（Ⅵ）阴离子形态存在。两者基于阴离子交换机制在阴离子色谱柱中实现有效分离。分离后的液体经气动雾化器转化为气溶胶，引入以氩气为基质的电感耦合等离子体炬焰中。在高温射频等离子体作用下，样品经过蒸发、解离、原子化及电离等过程，转化为带正电荷的离子。这些离子经离子采集系统进入质谱仪，依据其质荷比进行分离检测。待测元素的浓度与其产生的质谱信号强度（CPS）成正比，通过比对标准系列的信号强度，即可实现定量分析。
本方法检出限、定量下限，及取样量为0.25 g、定容体积为50 mL时对应的检出浓度和最低定量浓度见表1。
表1 检出限、定量下限、检出浓度和最低定量浓度

	元素
	检出限
	定量下限
	检出浓度
	最低定量浓度

	
	（ng）
	（ng）
	（μg/kg）
	（μg/kg）

	铬[Cr（Ⅲ）]
	0.0028
	0.010
	14
	50

	铬[Cr（Ⅵ）]
	0.0060
	0.020
	30
	100


3  试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。
3.1  硝酸（ρ20=1.42 g/mL），优级纯或以上规格。

3.2  氨水。

3.3  75 mmol/L硝酸溶液（pH 7.0）：取硝酸（3.1）5 mL，用水稀释定容至1000 mL，用氨水（3.2）调节pH至7.0。

3.4  乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na·2H2O）。
3.5  0.1 g/mL氢氧化钠（NaOH）溶液：称取氢氧化钠10 g溶于100 mL水中。

3.6  提取液：称取3.72 g的乙二胺四乙酸二钠（3.4）于1000 mL容量瓶中，用水稀释并定容至刻度，得到10 mmol/L的乙二胺四乙酸二钠溶液，用氢氧化钠溶液（3.5）调节pH=7.0。
3.7  1000 mg/L元素标准溶液：Cr（Ⅲ）和Cr（Ⅵ）选用经国家认证并授予标准物质证书的标准溶液。

3.8  混合标准溶液：分别精密移取Cr（Ⅲ）标准溶液（3.7）和Cr（Ⅵ）标准溶液（3.7）各1 mL，置于同一100 mL容量瓶中，用提取液（3.6）稀释至刻度，再取上述溶液1 mL，置于10 mL容量瓶中，用提取液（3.6）稀释至刻度，配制成质量浓度为1 mg/L的混合标准溶液，于50 ℃水浴中加热90 min，使Cr（Ⅲ）与EDTA完全络合。加热结束后，取出冷却至室温，如有水分损失，用提取液（3.6）补足至原体积，摇匀，备用。
4  仪器和设备

4.1  高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱（HPLC-ICP-MS）。

4.2  涡旋振荡器。

4.3  高速离心机，转速不低于10000 r/min。

4.4  分析天平：显示分度值为0.0001 g。
4.5  水浴锅。

5  分析步骤

5.1  混合标准系列溶液的制备
分别吸取适量混合标准溶液（3.8），用提取液（3.6）逐级稀释，配成质量浓度为0 μg/L、1 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、20 μg/L、50 μg/L、150 μg/L的混合标准系列溶液。

5.2  样品处理
称取样品0.25 g（精确到0.0001 g）置于50 mL具塞离心管中，精密加入50 mL提取液（3.6），涡旋混匀后，盖塞，于50 ℃水浴中加热90 min，冷却至室温，取部分溶液以10000 r/min离心5 min，取上清液过0.22 μm滤膜，备用，并于12小时内完成检测。同时，按相同操作方法做空白试验。

5.3  仪器参考条件

5.3.1 色谱条件

色谱柱：WAX分析柱（4.6 mm×50 mm，5 μm），或等效弱阴离子交换色谱柱；

柱温：30℃；

流动相：75 mmol/L硝酸溶液（3.3）；

进样量：40 μL；

流速：1.0 mL/min；
色谱分离度：≥1.5。
5.3.2 质谱条件

射频功率：1.20 kW；

等离子体氩气流速：9.0 L/min；

辅助气流速：1.10 L/min；

采样深度：5 mm；

雾化室温度：5℃；

模式：碰撞反应模式；

采集质量数：铬52。

5.4  测定
标准曲线的制作：将混合标准系列溶液注入液相色谱仪，溶液经高效液相色谱仪分离后进入ICP-MS中，测定待测元素信号响应值，以待测元素的质量浓度为横坐标，待测元素信号响应值为纵坐标，绘制标准曲线。

试样溶液的测定：将空白溶液和试样溶液分别注入仪器中，测定待测元素信号响应值，根据标准曲线得到试样溶液中待测元素的质量浓度。
6  分析结果的表述
6.1  计算
[image: image1.png]o PPV
1000




式中：ω——样品中待测元素的含量，mg/kg；

ρ1——测试溶液中待测元素的质量浓度，μg/L；

ρ0——空白溶液中待测元素的质量浓度，μg/L；

V——样品定容体积，mL；

D——试样稀释倍数；

m——样品取样量，g。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

样品中待测元素含量大于1 mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%；小于或等于1 mg/kg且大于0.1 mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%；小于或等于0.1 mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

6.2  回收率和精密度
多家实验室验证方法回收率为85.1%~113.7%，相对标准偏差小于10%。
7  图谱
[image: image2.emf]0.00


0.25


0.50


0.75


1.00


1.25


1.50


1.75


2.00


2.25


2.50


2.75


min


0.25


0.50


0.75


1.00


1.25


1.50


1.75


2.00


2.25


2.50


2.75


3.00


3.25


3.50


(x100)


 : Cr:52


1/CrIII/0.764


2/CrVI/1.278




0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 min

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

(x100)

 : Cr:52 1/CrIII/0.764

2/CrVI/1.278


图1  三价铬和六价铬的色谱图

1：Cr(Ⅲ) （0.764 min）；2：Cr(Ⅵ) （1.278 min



